## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 1
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 4
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | Mogućnost mjerenja saturacije u rasponu od 1 do 100% s točnošću +/- 2%
1.3. | Mogućnost mjerenja broja otkucaja srca od 0 do 300 otkucaja/min s točnošću +/- 3 otkucaja
1.4. | Mogućnost mjerenja perfuzijskog indeksa u intervalu od 0.1 do 20
1.5. | Zaslon u boji dijagonale minimalno 7 cm uz mogućnost rotacije zaslona
1.6. | Težina uređaja maksimalno 320 g
1.7. | Zvučni i vizualni alarmi za moguće nepravilnosti u radu uređaja ili za vrijednosti koje izlaze iz postavljenih mjernih raspona
1.8. | Glasnoća alarma maksimalno 75 dB
1.9. | Mogućnost pohrane podataka u trajanju od minimalno 96 sati s mogućnošću podešavanja intervala pohrane podataka u rasponu od minimalno 5 do maksimalno 60 sekundi
1.10. | Istovremeni prikaz na ekranu minimalno 3 mjerna parametra
1.11. | Mogućnost rada u okruženju relativne vlažnosti do maksimalno 95%
1.12. | Pokazatelj protoka vremena aplikacije senzora na istom mjestu
1.13. | Li-ionska baterija s kapacitetom od minimalno 2900 mAh, napon 3,6 V
1.14. | Mogućnost rada na baterijskoj potpori u trajanju od minimalno 24 sati
1.15. | Trajanje ciklusa potpunog punjenja baterije maksimalno 4.5 sata
1.16. | Standardni MiniUSB ulaz koji služi za protok podataka i punjenje baterije
1.17. | Klasa zaštite IP 54
1.18. | Sukladnost normi DIN EN 1789 za uporabu u ambulantnim vozilima
1.19. | Kućište zaštićeno gumom, otporno na udarce minimalno IK 05
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja