## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 4
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 8
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Pulsni oksimetar, odrasli, pedijatrijski i neonatalni mod
1.1. | Pletizmografski valni prikaz u stvarnom vremenu
1.2. | 96 sati memorije trendova
1.3. | Raspon zasićenosti SpO2 od 1 do 100%
1.4. | Raspon frekvencije pulsa od 20 do 250 otkucaja u minuti (o/min)
1.5. | Raspon perfuzije od 0,03% do 20%
1.6. | Točnost mjerenja saturacija: Odrasli 70% do 100 % ± 2 znamenke Neonatalni 70% do 100 % ± 2 znamenke Niska prefuzija 70% to 100% ± 2 znamenke Odrasli i neonatalni u pokretu 70% to 100% ± 3 znamenke
1.7. | Točnost mjerenja pulsa: Odrasli i neonatalni 20 to 250 otk ± 3 znamenke Niska perfuzija 20 to 250 otk ± 3 znamenke Odrasli i neonatalni u pokretu 20 to 250 otk ± 5 znamenki
1.8. | Napajanje 100-240V AC, 50/60 Hz, 45 VA
1.9. | Litij-ionska baterija s minimalno 5 sati rada
1.10. | Težina uređaja maksimalno 1.5 kg
1.11. | IP22 zaštita od prodora tekućine
1.12. | Kontinuirani mod rada
1.13. | Preuzimanje podataka o trendu putem žice ili USB-a za arhiviranje ili analizu podataka
1.14. | Indikator amplitude pulsa (osam segmenata)
1.15. | Vizualni indikatori: traženje pulsa indikator smetnji punjenje baterije
1.16. | Alarmi: SatSeconds upravljanje alarmom zvučni i vizualni alarmi za visoko/nisko zasićenje i brzinu pulsa, prazna baterija, senzor isključen prioriteti: Niski, srednji i visoki obavijesti: zvučne i vizualne postavke uređaja: zadane, institucionalne i zadnje postavke odgoda alarma <10s
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja